Enrique me ha mandado primero estos mensajes: 
La documentación científica estoy revisándola. Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, porqué se fijan TI y I:E si el patrón respiratorio lo define el paciente (salvo que sea para las respiraciones mandatorias de la frecuencia de rescate).
Una vez que se inicia la VNI, al pulsar Iniciar seguimiento, se debería de poner en marcha una alarma, para que a la hora, saltara la ventana de Seguimiento a la hora ( y a las 6 h las de valoración a las 6 h. Ambas como alarmas.

También al pulsar Iniciar seguimiento, se debería de activar una pantalla de Corrección de problemas. Esta pantalla debería de estar funcionante todo el tiempo salvo cuando se activen las ventanas de 1 y 6 h.
En esta pantalla se incluirían los problemas más frecuentes: hipoxemia, empeoramiento de pCO2, problemas de trigger (hay que definirlos bien y en ello estoy, fáciles de reconocer), problemas de flujo y de fin de la fase inspiratoria (estoy en su definición), otros aún no incluidos y la posibilidad de nueva valoración clínico-gasométrica por cambio de la situación clínica.

Me pregunta si es posible que con la aplicación abierta en su móvil, tablets o ordenador del despacho en el hospital, se pudiese hacer el seguimiento y monitorización de al menos 3 pacientes.

Asimismo me pregunta si las gráficas de simulación tuviesen 4 vistas, una como está ahora y luego otras tres mostrando solo una de las 3 gráficas, de forma que se pudiese alternar entre una y otra o las tres o incluso dos a la vez, es decir pulsador para cada una, por defecto las tres pulsadas, pero puedo desmarcar una y dejar solo dos.

Y luego me ha escrito todo lo que viene a continuación diciendo que los cambios están en verde y que está trabajando en desarrollarlo

Valoración inicial:

Entradas:

Fallo respiratorio agudo

- AP (Se podrían seleccionar más de uno): EPOC, Sospecha de EPOC no confirmada, Asma, SAHOS, SHO, Trastorno restrictivo toracógeno u otros, Patología respiratoria neuromuscular, Otros trastornos respiratorios, ICC, Tiene OCD

- Posibilidad diagnóstica más Probable (se podrían seleccionar más de uno): Agudización de EPOC, Agudización grave de asma, Infección respiratoria en T restrictivo/SAHOS/SHO, Broncoespasmo/Bronquitis agua, EAP/IC aguda, Sobredosificación de fármacos, No lo tengo claro

- Talla aproximada, peso, género. Cálculo de peso ideal-Lorentz: Peso ideal (hombres) = Altura (cm) - 100 - ((Altura cm - 150) / 4); Peso ideal (mujeres) = Altura (cm) - 100 - ((Altura cm - 150) / 2,5) (ver bibliografía guardada)

- Situación clínica: FR, Respiración abdominal, Uso de musculatura accesoria, Aumento evidente del trabajo respiratorio, Bajo nivel de consciencia (GCS)

- Situación gasométrica:

  - FiO2 administrada: Aire ambiente (0,21); GN: l/min (0,21+0,3*l/min); VK (% /100); Reservorio (l/min): 4-5 l/min 0,6, 6-7 l/min 0,7, 8-9 l/min 0,80, 10 l/min 0,90. Respirador (tengo fórmulas para Vivo; otros)

  - pH: >7,45, 7,45-7,30, 7,25-7,30, 7,20-7,25, <7,20. Creo que mejor valor exacto. pH inicial

  - pO2 (GA): mmHg. Mayor o menor de 60 o Calcular PaFi (valor exacto). PaFio inicial

  - Sat de O2: %. Mayor o menor de 98 o Calcular SaFi (valor exacto). Si usamos gasometría venosa. SaFi inicial

  - pCO2: valor exacto. pCO2 inicial

  - HCO3: No sé si interesa por categorías o en valor absoluto. Podría ser (<15, 15-22, 20-30, >30)

  - Lactico (mg/dL): menor de 20, 20-30- >30

- Botón opcional para inicio rápido (obvia todo lo anterior)

  - Tengo claro el cuadro clínico:

    - EAP

    - Agudización de EPOC con fallo hipercápnico

      - En ambos poner solo pH, pO2/sat O2, pCO2 (para valorar respuesta al tratamiento)

- Elegir aquí  el respirador o cuando se seleccione el modo respiratorio

Respuesta inicial según lo selecionado:

A: Si Sospecha sobredosis de tóxicos, sin otros AP o clínica sugestiva, pH < 7,30, pCO2 >50 con o sin hipoxemia: valorar revertir fármacos. Si no responde, pasar a otras situaciones (B…)

B: pH y pCO2 normal y PaFi baja: fallo respiratorio hipoxémico

1. PaFi >300. No existe hipoxemia. Si tiene intenso trabajo respiratorio, FR alta, valorar causas e iniciar VNI existe riesgo de agotamiento

2. PaFi 200-300: leve.

-Recomendar uso de VNI (preferentemente CPAP) si tiene intenso trabajo respiratorio, es un EAP o PaFI menor a 250. BiPAP si tiene AP de SAHOS, EPOC, Trastorno restrictivo, Asma

-Subir FiO2 por encima de 0,40 y esperar respuesta. Si persiste Sat por debajo de 90-92%, recomendar CPAP

3. PaFI 100-200: moderada

Inicio de CPAP, valorar BIPAP

Si es menor de 150: valorar consultar con UCI/VMI

4. PaFi menor de 100: FR grave. Valorar VMI. Uso de VNI si tiene LET.

C. pH normal con pCO2 elevado y PaFi baja: fallo respiratorio hipoxémico en insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica no descompensada

-BIPAP igual que E

D. pH <  7,33, pCO2 >50, Bicarbonato menor de 30, Lactico normal. ¿Valorar pH esperable para otras posibilidades? Acidosis respiratoria pura

E. pH < 7,33, pCO2 >50, HCO3 >30, Lactico normal. ¿Valorar pH esperable para otras posibilidades? IRC agudizada

F. pH < 7,25, pCO2 > 60, HCO3 normal. ¿Valorar pH esperable para otras posibilidades? Acidosis respiratoria grave?

G. pH <7,20, pCO2>50, Lactico elevado/normal y HCO3 normal o bajo…. IRA con acidosis mixta

H. Valorar categoría con pH real menor del esperado. pH predicho=7,40 + (40-PaCO2)/200. Si el pH medido es menor que el esperado, valorar acidosis mixta.

Las recomendaciones iniciales de ventilación serían las siguientes (las de A y B ya están expuestas más arriba) C-G:

Lo expuesto más arriba de C a G sería información del tipo de fallo respiratorio en el que estamos.

C, D, E, F, G + Inicialmente dejar los trigger insp y espiratorio como están (hay que escribirlos). Revisar si fijar o dejar por defecto

+ EPOC con cualquier otra combinación salvo neurológico (REC 1):

-Recomedar Dos niveles de presión. IPAP1 12, EPAP1 5, Rampa 2-3, FiO2 para saturación de 89-91%. FR: 15 (10 r/min por debajo de la del paciente).

-Si pH<7,20 y pH predicho=pH real +/-0.02:

-Recomendar Dos niveles de presión. IPAP 15, EPAP 5, Rampa cercana a vertical, FiO2 para saturación de 89-91%

-Para ambos: recomendar ir subiendo soporte (IPAP-EPAP) de 2 en 2 cmH2O para conseguir Vt calculado según peso ideal (*6 ml).  Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como IPAP1

-Si tiene IMC mayor de 30, plantear plantear subir EPAP a 7 Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como EPAP1

+ Asma (REC 2)

-Recomedar Dos niveles de presión. IPAP1 15, EPAP1 5, Rampa cercana a vertical (rampa1), FiO2 para saturación de 94-96%. FR1: 15 (10 r/min por debajo de la del paciente).

-Recomendar ir subiendo soporte (IPAP-EPAP) de 2 en 2 cmH2O para conseguir Vt calculado según peso ideal (*6 ml) ).  Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como IPAP1

-Control muy estricto clínico y monitorización. Valorar UCI/IOT-VMI si no mejora

-Si tiene IMC mayor de 30, plantear plantear subir EPAP a 7 Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como EPAP1

+ Restrictivo toracogénico sin EPOC (REC 3)

-Recomedar Dos niveles de presión. IPAP1 18, EPAP1 8, Rampa Tendida (rampa1), FiO2 para saturación de 94-96%

-Recomendar ir subiendo soporte (IPAP-EPAP) de 2 en 2 cmH2O para conseguir Vt calculado según peso ideal (*6 ml) Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como IPAP1

-En evolución posterior se explicaría como modificar EPAP y otros parámetros

+ SAHOS/SHO sin EPOC (REC 4)

-Recomedar Dos niveles de presión. IPAP1 14, EPAP1 7, Rampa media (rampa1),  FiO2 para saturación de 94-96%

-Recomendar ir subiendo soporte (IPAP-EPAP) de 2 en 2 cmH2O para conseguir Vt calculado según peso ideal (*6 ml) Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como IPAP1

-En evolución posterior se explicaría como modificar EPAP y otros parámetros

-Si tiene IMC mayor de 30, se podrá ir subiendo la EPAP hasta 10-12, manteniendo una PS de 10-12 Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como EPAP1

+ Neurológico (REC 5)

-Recomendar Dos niveles de presión. IPAP1 10, EPAP1 4, Rampa media (rampa1),  FiO2 para saturación de 89-91%. Trigger inspiratorio muy blando. FR: 9-10 (5 r/min por debajo de la del paciente)

-Si no capta la inspiración: Pasar a modo control presión con FR de 14 (ciclado por tiempo si no capta inspiración)

-Buscar Vt algo menor (peso ideal*5) Marcar en la aplicación la que se quede definitivamente como IPAP1

-Advertir que también tiene dificultad para la espiración:

No subir la EPAP más de 6.

No subir el soporte más de 8-10 cmH2O

+ H: valorar recomendaciones específicas o asociarlo a pH menor del esperado

Recomendar buscar una causa de Acidosis metabólica:

Si Lactico elevado: además de Fallo resp agudo, buscar fallo cardiaco, sepsis, metformina, paracetamol, ICC,

Si Lactico normal: Cetonas, GAP elevado (intox?), GAP normal (digestivo, renal…)

Valoración a los 60-120 minutos:

Esta pantalla saltará como una alarma a la 1ª h. Se hará uso de ella entre los 60 y 120 minutos.

Entradas:

- Situación clínica: FR, Respiración abdominal, Uso de musculatura accesoria, Aumento evidente del trabajo respiratorio, Bajo nivel de consciencia (GCS)

- Recupera los últimos valores de IPAP, EPAP, FR de rescate, FiO2, rampa, Trigger insp y Trigger

- Situación gasométrica:

  - FiO2 administrada actual: Bousignac (tabla/fórmula). V60 el marcado Incluir  fórmulas para Vivo.

  - pH: valor exacto

  - pO2 (GA): mmHg. valor exacto. Cálculo de PaFi2

  - Sat de O2: %. valor exacto. Càlculo de Safi2. Si usamos gasometría venosa

  - pCO2: valor exacto

  - Vt si lo mide el respirador (ml)

- El paciente está bien adaptado? Es posible que esto se pregunte mejor en cada respuesta en concreto, aunque es necesario para respuesta 1

  - La mayoría de las inspiraciones enviadas por el respirador son iniciadas por el paciente: Si V60 mirar color y % de espontáneas. Si Vivo60 mirar % espontáneas

  - El envío de flujo coincide con el inicio de la inspiración del paciente?

  - El paciente sigue con mucho trabajo en la inspiración (mirar ECM)?

  - El paciente hace mucho trabajo para espirar (mirar musculatura abdominal)?

  - No soy capaz de evaluarlo

Cálculos: Dif Pafi 2:Pafi 2-Pafi inicial, Dif pH2: pH 2-pH inicial, Dif pCO2.2: pCO2.2-pCO2 inicial, Dif SaFi2: Safi2-Safi inicial

Mejoría gasométrica

MG1: Dif Pafi 2>21 (o dif PO2.2 >9)

MG2:Dif pH 2>0,014

MG 3: Dif pCO2.2 >9

En Memoria: IPAP1, EPAP 1, Rampa1.

Respuestas:

- No en todas de 3 y mejoría gasométrica: continuar como está. Revisión en 6 h o si existen cambios: clínica y gasométría

- B + CPAP+Persiste hipoxemia y no MG1

  - Hipoxemia con CPAP

- B con BIPAP o cualquiera + No en todas de 3 + No MG1 + Si MG2 y MG3

  - Hipoxemia con BiPAP

- REC 1+ No MG1 y/o MG2

  - EPOC agudizado sin mejoría gasométrica

    - Valorar hipoxemia

    - Se ha detectado algún tipo de desadaptación. Preguntas en concreto por AutoPEEP

      - Recomendaciones

    - Medidas generales (fugas y alguna otra puede se deberían revisar antes)

      - Recomendaciones

- REC 2+ No MG1 y/o MG2

  - Fallo respiratorio global en Asma sin mejoría gasométrica

    - Valorar hipoxemia

- REC3+ No MG1 y/o MG2

  - Restrictivo con fallo resp global sin mejoría gasométrica

- REC 4 + No MG1 y/o MG2

- REC 5 + No MG1 y/o MG2

Pantalla de corrección de Problemas:

- Se muestran los últimos valores de IPAP, EPAP, Vt, FR de rescate, FiO2, rampa, Trigger insp y Trigger

- Se muestran últimos valores de pH, pO2/sat de O2, pCO2

Esta pantalla estará activa siempre, salvo cuando salten las pantallas de alarma.

Los cambios que se hagan( en IPAP, EPAP, FR de rescate, FiO2, rampa, Trigger insp y Trigger esp) se almacenarán como los últimos para la siguiente ventana.

Problemas detectados: al picar en cada uno, nos dará posibles soluciones y posibilidad de modificar los datos de IPAP, EPAP, FR de rescate, FiO2, rampa, Trigger insp y Trigger espiratorio.

Hay que desarrollar como detectar los problemas y la respuesta al seleccionarlo

-Hipoxemia: describir medidas

-El paciente está bien adaptado (asincronías de Trigger) igual que 3 de val a la hora: Autotrigger, Esfuerzos inefectivos, Retraso de trigger, otros. Corregir en cada caso.

-El Paciente tiene aumento de trabajo respiratorio

Predomina trabajo inspiratorio: posible flujo insuficiente. Corregir (aumentar PS o TI, otros)

Predomina trabajo espiratorio: posible TI prolongado (corregir: disminuir TI, disminuir PS, otros)

-Aumento de pCO2 o poco descenso: describir medidas

-Otros por desarrollar

-Cambio en la situación clínica, Nueva gasometría. Nos lleva a la valoración en una h o 6 h (si están cercanas) o a una nueva de Valoración clínico-gasométrica por cambio en la situación clínica.

-Mejoría clínica evidente: valorar retirada de VNI. Nueva gasometría. Lleva a la ventana de retirada de VNI
Valoración a las 6 h:

Esta pantalla saltará como una alarma a las 6 h o si entre la 1ª y 6ª h se activa nueva gasometría por cambio de la situación clínica en la pantalla de corrección de errores.

Se retoman los últimos valores de IPAP, EPAP, FR, rampa pH, pCO2, pO2

Entradas:

- Situación clínica a las 6 h: FR, Respiración abdominal, Uso de musculatura accesoria, Aumento evidente del trabajo respiratorio, Bajo nivel de consciencia (GCS)

- Recupera los últimos valores de IPAP, EPAP, FR de rescate, FiO2, rampa, Trigger insp y Trigger

- Situación gasométrica a las 6 h:

  - FiO2 administrada: FiO2 administrada actual: Bousignac (tabla/fórmula). V60 el marcado Incluir  fórmulas para Vivo.

  - pH: valor exacto

  - pO2 (GA): mmHg. valor exacto. Cálculo de PaFi2

  - Sat de O2: %. valor exacto. Càlculo de Safi2. Si usamos gasometría venosa

  - pCO2.2: valor exacto

- El paciente está bien adaptado? Aquí se podrían incluir las posibilidades de Corrección de Problemas.

  - La mayoría de las inspiraciones enviadas por el respirador son iniciadas por el paciente: Si V60 mirar color y % de espontáneas. Si Vivo60 mirar % espontáneas

  - El envío de flujo coincide con el inicio de la inspiración del paciente?

  - El paciente sigue con mucho trabajo en la inspiración (mirar ECM)?

  - El paciente hace mucho trabajo para espirar (mirar musculatura abdominal)?

  - No soy capaz de evaluarlo

Ventana de Valoración retirada de VNI:

Retomaría los últimos parámetros de IPAP, EPAP, FR, pH, pCO2 y pO2

Nueva gasometría y valoración clínica (Nuevos valores). Iniciar retirada si se cumplen:

- Situación clínica Normal: FR menor de 20. Sin Respiración abdominal, Uso de musculatura accesoria, Aumento evidente del trabajo respiratorio. GCS 15.

- Normalización de acidosis: pH > 1,34, pCO2 <50

Iniciar descenso de parámetros. Recomendar

-Disminuir IPAP de 2 en 2 cmH2O, cada 1 o 2 h según lo vaya tolerando, hasta llegar a un soporte de 4-5 cmH2O.

-Disminuir EPAP de 1 en 1 cmH2O, cada 1 o 2 h hasta llegar a 4 cmH2O.

Posibles reacciones:

  - Si con EPAP de 4 cmH2O y PS de 4-5 cmH2O se mantiene estable 1-2 h, valorar retirada con vigilancia clínica y, si es necesario, gasométrica.

  - Si presenta aumento de trabajo respiratorio, disminución de Sat de O2 (aumento de pCO2, disminución de pH si se valora con gasometría):

    - Valorar reiniciar VNI S/T con lo mínimo EPAP/PS. Si es bien tolerado, valorar nueva retirada en 2 h.

    - Valorar reiniciar VNI S/T como al inicio.

    - Si solo I. Resp parcial con poco trabajo:

      - Valorar OAFCN (iniciar con 40 l/min/FiO2 24-30% y valorar cambios según evolución).

      - Valorar retirada en unas hora.

      - Si empeoramiento: ir a b.i. o b.ii.

Respiradores:

- Bousignac:

FiO2 deseada: Número

Mayor de 0,6: Poner O2 en verde.

Menor de 0,6: Poner Aire en verde

CPAP deseada aproximada: ¿?? Confirmar con buena bibliografía

4: poner en verde 15 l/min

5: poner en verde 16 l/min

6: poner en verde 18 l/min

7: poner en verde 20 l/min

8: poner en verde 24 l/min

9: poner en verde 26 l/min

10: poner en verde 27 l/min

Calcular l/min de blanco en función de CPAP marcada y FiO2 deseada

O2 en verde. (0,21*litros de aire en Blanco)+litros de O2 en Verde)/(litros de O2+Litros de aire)

Aire en verde (0,21*litros de aire en verde)+litros de O2 en blanco)/(litros de O2+Litros de aire)